附：精密压力表选型号参数：

| 测量范围 (MPa) | 0.4级精度 | 0.25级精度 |
| --- | --- | --- |
|  | 标尺分格数 | 最小分格值 (MPa) | 允差值(±) (MPa) | 标尺分格数 | 最小分格值 (MPa) | 允差值(±) (MPa) |
| -0.1～0 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 |
| 0～0.04 | 200 | 0.0002 | 0.00016 | 200 | 0.0002 | 0.00010 |
| 0～0.06 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | 300 | 0.0002 | 0.00015 |
| 0～0.1 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 |
| 0～0.16 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 320 | 0.0005 | 0.0004 |
| 0～0.25 | 125 | 0.002 | 0.001 | 250 | 0.001 | 0.000625 |
| 0～0.4 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 200 | 0.002 | 0.001 |
| 0～0.6 | 120 | 0.005 | 0.0024 | 300 | 0.002 | 0.0015 |
| 0～1 | 200 | 0.005 | 0.004 | 200 | 0.005 | 0.0025 |
| 0～1.6 | 160 | 0.01 | 0.0064 | 320 | 0.005 | 0.004 |
| 0～2.5 | 125 | 0.02 | 0.01 | 250 | 0.01 | 0.00625 |
| 0～4 | 200 | 0.02 | 0.016 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 0～6 | 120 | 0.05 | 0.024 | 300 | 0.02 | 0.015 |
| 0～10 | 200 | 0.05 | 0.04 | 200 | 0.05 | 0.025 |
| 0～16 | 160 | 0.1 | 0.064 | 320 | 0.05 | 0.04 |
| 0～25 | 125 | 0.2 | 0.1 | 250 | 0.1 | 0.0625 |
| 0～40 | 200 | 0.2 | 0.16 | 200 | 0.2 | 0.1 |
| 0～60 | 200 | 0.5 | 0.24 | 300 | 0.2 | 0.15 |

- 用途

精密压力表（以下简称仪表），适用与校验一般压力表，做为压力测量的传递标准，也可用来精密测量对铜和钢及合金不起腐蚀作用的液体、气体、和蒸汽的压力。

- 结构及外型尺寸

仪表由弹簧管，齿轮传动机构、拉杆、表盘、指针、外壳等组成

精密压力表结构图

精密压力表尺寸图

- 主要技术参数

- 精度等级：0.4级和0.25级Ф

- 接头螺纹：M20*1.5

- 外壳直径为：150mm

- 测量范围：-0.1-0；0-0.1；0-0.16；0-0.25；0-0.4；0-0.6；0-1；0-1.6；0-2.5；0-4；0-6；0-10；0-16；0-25；0-40；0-60；0-100

- 验收与保管

- 用户收到装箱仪表后，先检查是否完整无损。如有损伤，应立即查明原因

- 打开专用盒取出仪表，用软布檫净，检查仪表外部是否完整无损；如果短缺、应立即通知我厂

- 仪表应储藏在环境温度为0-40度，空气相对湿度不大于80%的室内，周围空气不含有腐蚀仪表的气体和杂质，若库存超过半年应进行检定合格后方可使用。

- 安装和使用

1、 精密压力表应垂直安装，并力求与测量点间保持同一水平位置，否则相应的计入由液位差所引起的附加误差。
2、 精密压力表一般式装在压力校验器上进行的，因此在放置压力校验器的附近应避免震动的影响(以不影响准确读数取指示值为原则)
3、 仪表的使用环境如偏离20±2℃(0.25级)或20±3℃(0.4级)时，则需考虑温度附加误差。
4、 仪表经常使用的压力应为其分度上限值的2/3为宜；当作为校验仪表的标准仪器时，压力允许使用到分度上限值。
5、 仪表的储藏和使用环境的周围空气中不应含有能引起其腐蚀的有害杂质，且空气相对湿度不应大于80%。
6、 仪表在使用过程中：如发现精度降低、示值不稳定或指针跳动等现象时，应找出原因后酌情重新校验，合格后才能使用。
7、 仪表使用后，应妥善保管、切忌碰撞，以免影响仪表的准确性。

特别注意：

打开仪表包装后，请首先确实玻璃完好无损，再打开表盖，轻轻的取掉压在指针上的海绵块，在垂直状态观察指针是否在零位。若出现表玻璃破裂、指针不在零位的现象，请及时与我们联系，将仪表寄回我单位进行三包，以免影响您的使用。

真空表：以大气压力为基准，用于测量小于大气压力的仪表。

压力真空表：以大气压力为基准，用于测量大于和小于大气压力的仪表。

压力真空表和真空表用于测量对钢，铜及铜合金无腐蚀作用，无爆炸危险的不结晶，不凝固的液体，气体或蒸汽介质的压力或负压。

耐震真空表[2]用于振动和压力有波动下，测量无腐蚀，无结晶的介质的负压。

电接点压力真空表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用，无爆炸危险的非结晶不凝固的液体，气体等介质的（压力）和负压。当压力达到预定值时，借助接点装置，能接通或断开控制电路，同时发出电信号。 　　[3]　电接点压力真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作用，无爆炸危险的非结晶不凝固的液体，气体等介质的压力和负压。当压力和负压达到预定值时，利用磁力电接点装置能接通或断开控制电路

电接点真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作的液体，气体或蒸汽的负压。并在负压达到预定值时发出电信号，接通或断开控制电路。

不锈钢真空表和不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316，316L及0Crl8Ni12MO2Ti无腐蚀作用的液体，气体介质的压力和负压，全不锈对环境有更强的耐蚀能力。